# ПРИЛОЖЕНИЕ II  :	 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ФАР BG2004/016-711.03.03 „ХАРМОНИЗИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО МЕХАНИЗМИ НА ОРП И ОСП И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МЗГ”

- Заглавие на договора : Договор 7.1 доставка на лабораторно оборудване и автомобили за Национална служба по зърното и фуражите.

- ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) е официалният орган, отговорен за  изпълнението на Наредба № 26/04.07.2003 (базираща се на Регламент (EC) № 824/2000) и на наредба № 10/04.10.2005 (базирана на Регламент  (EC) № 2148/1996). Във тази връзка НСЗФ изпълнява контролна функция съгласно Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ).

Следвайки горните функции и ЗСТЗ, член 31 и Наредба 26/2003 Главната Дирекция „Зърно и зърнени продукти” (ГД ЗЗП) на НСЗФ отговаря за количествения и качествен контрол на зърното и зърнените продукти в случаи на интервенция.

Основната цел на проекта е да оборудва лабораториите на НСЗФ с апаратура, необходима съгласно законодателството в случай на интервенция.

Добрич е най-големият зърнопроизводителен регион в България и регионалната лаборатория там ще бъде оборудвана с подходящи апаратури за анализ на зърно в случаи на интервенция. В лабораториите в София, Бургас и Плевен също ще се достави оборудване за извършване на анализи в случаи на интервенция.

Необходимостта от оборудването е, за да се покрие целият набор от анализи на зърно, изисквани от Наредба  № 26 (базирана на Регламент на Комисията (EC) № 824/2000).

Доставката на автомобили е необходима защото главната дейност на  НСЗФ са инспекциите на зърнохранилищата и ще се подобри мобилността на инспекторите и ще се разшири обхвата на инспекциите при интервенция съгласно Наредба 26.

Автомобилите улесняват инспекциите и контролът на място по всяко време, дейност която сега се извършва непълно.

- ВИД НА ОБОРУДВАНЕТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ДОСТАВИ

Оборудването, което се изисква да бъде доставено е разделено на 2 отделни партиди /Lots/:

Lot 1: Лабораторно оборудване

Lot 2: Автомобили

Lot 1 Лабораторно оборудване

| Номер на артикул | Спецификации | Предложени спецификации | Бележки, забележки, препратки към документацията | Бележки на оценителната комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Изходна информация Лабораторното оборудване е предназначено за покриване на целия спектър от анализи на зърно, изисквани от Наредба №26 (базирана на Регламент на Комисията (EC) № 824/2000). |  |  |  |
|  | 2. Лабораторно оборудване |  |  |  |
| 2.1. | Сушилня - 3 броя Капацитет: приблизително 110 L Цифров контрол и часовник Вътрешна камера от неръждаема стомана с 2 рафта Естествено проветряване Температурен диапазон: приблизително от 10°C до 220°C или повече Температурна стабилност: ±2°C |  |  |  |
| 2.2. | Храномер – 2 броя За определение на обем плътност Подходящ за различни видове зърно, лесен за употреба без необходимост от калибровка Прецизност: поне 0,5% или повече Температурен диапазон: 0-40°C с компенсационно устройство Автоматичен изключвател LCD дисплей Работен диапазон: 2 килограма Обем на съда: 1 L RS-232 за печатаща връзка |  |  |  |
| 2.3. | Спектрометър (NIR) в близката инфрачервена област – 2 броя Възможност да анализира цели зърна според AACC 39-25 Автоматично определяне, без подготовка на пробите, на влажност, съдържание на протеина , глутен и мазнини на следните семена: Пшеница Царевица Ечемик Овес Ръж Ориз Соя Възможност за определяне на влажност, протеин, глутен, водно поглъщане и пепел на пшенично брашно. Пробен обем: 500 ml Температурно стабилизирана калибровка Мощност: 230 V, 50 Hz Време за анализ: по-малко от 120 секунди Диапазон на дължина на вълната: за 950-1100 nm или по-добре Стандартен телефонен модем – Haest съвместим. (Всеки стандартен телефонен модем поддържа този протокол). Цифров дисплей и клавиатура (дисплеят и клавиатурата са част от самият уред). Лазерен принтер с минимална разрешителна способност 600х600 dpi. Калибровка: АNN или PLS или всеки действителен вид да гарантира най-добрите резултати за анализираните параметри Способност за работа в мрежата Обучение: 1 ден на 2 лица на място |  |  |  |
| 2.4 | Фаринограф или еквивалентна апаратурна система – 1 брой Измерване на водопоемност на брашна и определение на пшеничното качество. Подходящ за проверка на различни типове брашна и техни смеси в мелниците. Способност за измерване на характеристики на тестото на брашна (време на образуване, устойчивост, размекване на тестото, съотношение P/L) Компактен дизайн Възможност за управление с компютър Система за висока прецизност на измерване на усукващия момент Снабден с водно охлаждаща система за регулиране на температурата на стаята Мощност на двигателя: приблизително 0.25 kW Ускорение: приблизително 60 оборота в минута , или променлива скорост от 2 -200 min-1 Устройство за месене (месачка) на тесто за стандартен тест от 300 g брашно Устройство за месене на тесто за стандартен тест от 50 g Предпазно устройство Компютърна система със софтуер Windows 2000/XP или еквивалент. 17 инча LCD екран и лазерен принтер с минимална резолюция 600х600 dpi Памет: 200 проби Ел. мощност: 230 V, 50 Hz Обучение: 3 дни за 2 лица на място |  |  |  |
| 2.5 | Окръглител на топки от тесто – 1 брой Използва се за окръгляване на тестото между отделните втасвания, за да се намали до минимум човешкото влияние Ускорение: приблизително 100 оборота в минута Капацитет на смесване: 2x1000 ml Операционно време: приблизително 30 min. Приблизителна мощност: 2x20W Приблизително тегло: 10 килограма Ел. мощност: 230 V, 50 Хц |  |  |  |
| 2.6 | Апарат за число на падане – 1 брой За определяне на алфа-амилазната активност/ нишестените свойства на брашно от пшеница, твърда пшеница, ръж, ечемик, ориз и малц от житни зърна. Според Стандарт AACC /номер 56-81B, ИСС Номер107/1 ISO Автоматичен тип, едно работно място Устройство за автоматично разбъркване на пробата Снабден с 10 визкозиметрични епруветки RS 232 Клавиатура, дисплей и принтер. Те са част от спецификацията на предложения апарат и поради това не може да се даде точно предписание. Важното е предложеният апарат да е окомплектован с тях. Микропроцесорно управление Ел. мощност: 230 V, 50 Хц Система за водно охлаждане Обучение: 1 ден за 2 лица на място |  |  |  |
| 2.7 | Kjeldahl апарат за определяне на протеина – 2 броя Пълната система се състои от: Устройство за минерализация: Загряващ блок Бюрета подкрепена с решетки Съхранение: поне 6 градуирани 100 ml бюрети Адаптори за 250 ml бюрети Колектор за дим Устройства за загряване и регулиране на времето Дестилационно устройство Автоматични помпени системи Водна помпа: 5-50 ml или повече Химическа помпа: 5-50 ml или повече Време за дестилация: регулируемо от 2 до 60 min. Капацитет: минимум 30 ml/min Водна консумация: максимум 2 l/min с температура на водата 30°C Водно охлаждане: 2 l/min. Измервателен диапазон: 0,1-200 mg. N Установяване: > 99,5% в азотните нива между 1-200 mg N Дренажна система в отпадъчния резервоар Таймер и аларма Снабден с необходимите бюрети Захранване: 230 V, 50 Hz Ел. консумация: максимум 2,5 Kw Обучение: 2 дни за 2 лица на място |  |  |  |
| 2.8 | Мелница за седиментационно число – 2 броя За определението на седиментационното число и подготовка на проби за анализ на Zeleny тест, според ISO 5529 (или еквивалент), осигурявайки глобално показание на количество на протеина Изисква се комплект от мелница, миксер, клатачка и цилиндри за утаяване Миксер с минимум 6 позиции Таймер за мелницата и време на смесване Автоматично спиране в края на смесването/време на смилане Капацитет: приблизително 100 g в 60 секунди Включени стъклени изделия Захранване: приблизително 380 V, 50 Hz |  |  |  |
| 2.9 | Лабораторна мелница за експериментални извличане на 70% брашна – 1 брой Лабораторна мелница за получаване на твърдо и меко пшенично брашно за подготовка на проби за анализ Минимално извличане: 65% Центробежно пресяване Обогатител за суб-продукти, допълнително 5% извличане Млевна система от 3-4 регулиращи се вала, направи от калена стомана Капацитет: приблизително 3-4 kg /h без прекъсване и/или 50-500 g на пшенични проби като стандартна операция на смилане Изисквания за захранване: приблизително 1 Kw, 380 V, 50 Hz |  |  |  |
| 2.10 | Месачка за тесто – 1 брой Лабораторна месачка за брашно за получаване на тесто за механична оценка Захранване: приблизително 40 W, 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| 2.11 | Термостат за втасване – 1 брой Неръждаема стомана отвътре Подходящ обем за представянето на тестове и проверка на тестото Способност за поддържане на температура от 30 +/ -1 °C |  |  |  |
|  | 3. Гаранционен период и техническа поддръжка, ако се изискват Изисква се да има упълномощен от производителя сервиз за обслужване, на местна територия, което е посочено в Специалните условия. Инсталиране и пускане в действие. За всеки уред се изисква гаранция 12 месеца, освен ако в ТС не е посочен друг. Следгаранционна поддръжка. Офериращият трябва да покаже присъствие в България (компания, съответно установена по българското законодателство) за оказване на сервизно обслужване след продажбата и изпълнение на гаранционните условия. |  |  |  |
|  | 4. Поддръжка след изтичане на гаранционния период, ако се изисква Договориращият трябва да включи в предложението си 2-годишен сервиз за оборудването от група 1 след изтичане на гаранционния срок. Това предложение трябва да се запише отделно от бюджета и не е предмет на договора за доставка. Тези услуги се предоставят въз основа на договор, подписан с крайния получател и трябва да започнат след приключване на гаранционния срок. |  |  |  |
|  | 5. Обучение, ако е необходимо Доставчикът трябва да проведе първоначално обучение, което включва най-малко: рутинна работа, използване на софтуер където е необходимо, ежедневна проверка, изисквания за поддръжка, отстраняване на възникнали проблеми. В ТС е посочено специфичното обучение по някои от позициите. Подробно предложение за обучение и неговия график трябва да се включи в офертата. Цялото обучение трябва да се проведе на български и/или английски език с обучаващ, говорещ български или с преводач, осъществяващ симултантен превод. Пълен набор от документи за обучение се предоставя на английски и български език, на хартиен и/или електронен носител. |  |  |  |
|  | 6. Резервни части, аксесоари и/или консумативи, ако са необходими Не се изискват. |  |  |  |
|  | 7. Крайни срокове за доставките Доставката на място трябва да се извърши в рамките на 3 месеца след подписване на договора от двете страни, освен ако не е посочено друго в Специалните условия на Досието на търга. |  |  |  |
|  | 8. Място на доставка София Централна лаборатория бул. Бъкстон 37 1618 София Лице за контакт: Мария Иванова, Директор на лабораторията тел/факс: +359 2 9555301 позиции 2.1, 2.2, 2.7 Лаборатория Плевен ул. Васил Левски 1, етаж 15 5800 Плевен Лице за контакт: Венцислав Милев тел/факс +359 64 802485 позиции 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 Лаборатория Добрич ул. 25-ти септември 37 9300 Добрич Лице за контакт: Кирил Нинчев позиции 2.1, 2.7, 2.8 Лаборатория Бургас бул. Стефан Стамболов 126 8000 Бургас Лице за контакт: Надка Неделчева тел/факс: +359 56 813794 позиции 2.1, 2.3, 2.8 |  |  |  |
|  | 9. Инсталация/монтаж, ако са необходими Оборудването се доставя на адреси, посочени в списък, по групи. По време на инсталацията трябва да се демонстрира, че оборудването отговаря на изискванията по спецификация. |  |  |  |
|  | 10. Пускане в експлоатация, ако е необходимо Представител на фирмата доставчик трябва да пусне в експлоатация апаратурата при доставката й. |  |  |  |
|  | 11. Спомагателни/други услуги Не се предвиждат. |  |  |  |
|  | 12. Варианти (на артикули), ако се изискват Не се изискват. |  |  |  |
|  | 13. Изисквани документи от кандидатите Техническата документация и ръководства, трябва да бъдат написани на английски език, а където е възможно и на български език. Те трябва да включват: Ясна инструкция за работа и поддръжка Състояние на характеристиките Информация за безопасно ползване. |  |  |  |
|  | 14. Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите Доставчика трябва да предостави ръководство за работа с апаратурата. |  |  |  |
|  | ##### 15. Качество на доставките Качеството на доставяната апаратура трябва да отговаря на европейските стандарти за качество. |  |  |  |
|  | ##### 16. Инспекция и тестване Всички уреди трябва да се доставят, инсталират, свържат и изпитат на място в определената точка на доставка. |  |  |  |

Lot 2 Автомобили

| Номер на артикул | Спецификации | Предложени спецификации | Бележки, забележки, препратки към документацията | Бележки на оценителната комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Изходна информация Необходимостта от автомобили е свързана с инспекциите на място, при които инспекторите носят със себе си следното оборудване: Сонда (с дължина около 2 метра), храномер, Влагомер, облекло за инспекциите (гащеризони, обувки, каски). Без автомобили пренасянето на гореспоменатото оборудване е невъзможно и това би затруднило инспекциите на зърнохранилищата в страната. |  |  |  |
|  | 2. Автомобили – 3 броя. |  |  |  |
| 2.1. | Произведени след 1.01.2006, с емисионен стандарт Euro 4 Двигател: брой цилиндри: 4, бензинов Работен обем на двигателя: минимум 1100 куб. см. Мощност: минимум 50 KW. Консумация на гориво за 100 Km: около 6 литра по европейски норми Вместимост на резервоара: минимум 40 литра Скоростна кутия: механичен тип, 5 скорости Ляво управление Електрохидравлично управление Спирачки: предна спирачка: дисков тип; задни спирачки: дискови или барабанни ABS спирачка Места: 5 Врати: 5 Охранителна система: аларма и централно заключване Безопасност на пътниците:1+1 предни въздушни възглавници, 5 колана Кондиционираща система Обем на багажника: минимум 250 литра Дължина: 3800 – 4200 mm Ширина: 1550 –1700 mm Височина: 1400 – 1600 mm |  |  |  |
|  | 3. Гаранционен период и техническа поддръжка, ако се изискват Изисква се да има упълномощен от производителя сервиз за обслужване, на местна територия, което е посочено в Специалните условия. Изисква гаранция 24 месеца. Офериращият трябва да покаже присъствие в България (компания, съответно установена по българското законодателство) за оказване на сервизно обслужване след продажбата и изпълнение на гаранционните условия. Собствена сервизна мрежа в България, сертифицирана в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2000 или еквивалент. |  |  |  |
|  | 4. Поддръжка след изтичане на гаранционния период, ако се изисква Договориращият трябва да включи в предложението си 2-годишен сервиз за оборудването от група 1 след изтичане на гаранционния срок. Това предложение трябва да се запише отделно от бюджета и не е предмет на договора за доставка. Тези услуги се предоставят въз основа на договор, подписан с крайния получател и трябва да започнат след приключване на гаранционния срок. |  |  |  |
|  | 5. Обучение, ако е необходимо не се изисква. |  |  |  |
|  | 6. Резервни части, аксесоари и/или консумативи, ако са необходими – не се изискват. |  |  |  |
|  | 7. Крайни срокове за доставките Доставката на място трябва да се извърши в рамките на 3 месеца след подписване на договора от двете страни, освен ако не е посочено друго в Специалните условия на Досието на търга. |  |  |  |
|  | 8. Място на доставка София Централно управление бул. Витоша 15 1000 София Лице за контакт: Кирил Александров тел/факс: +359 2 9805831 позиция 2.1 Лаборатория Добрич ул. 25-ти септември 37 9300 Добрич Лице за контакт: Кирил Нинчев позиция 2.1 Лаборатория Бургас бул. Стефан Стамболов 126 8000 Бургас Лице за контакт: Надка Неделчева тел/факс: +359 56 813794 позиция 2.1 |  |  |  |
|  | 9. Инсталация/монтаж, ако са необходими Оборудването се доставя на адреси, посочени в списък, по групи. По време на инсталацията трябва да се демонстрира, че оборудването отговаря на изискванията по спецификация. |  |  |  |
|  | 10. Пускане в експлоатация, ако е необходимо – не се изисква. |  |  |  |
|  | 11. Спомагателни/други услуги – не се изискват. |  |  |  |
|  | 12. Варианти (на артикули), ако се изискват не се изискват. |  |  |  |
|  | 13. Изисквани документи от кандидатите Техническата документация и ръководства, трябва да бъдат написани на английски език, а където е възможно и на български език. Те трябва да включват: Ясна инструкция за работа и поддръжка Състояние на характеристиките Информация за безопасно ползване. |  |  |  |
|  | 14. Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите – не се изискват |  |  |  |
|  | ##### 15. Качество на доставките - качеството на доставяните автомобили трябва да отговаря на европейските стандарти за качество. |  |  |  |
|  | ##### 16. Инспекция и тестване Автомобилите трябва да се доставят и изпитат. |  |  |  |