# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

ЛОТ 9 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ХИМИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи |  | Оценка на комисията |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ОЗОН |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Еталонен референтен UV фотометър за измерване на озон - a) Определяне на концентрацията на озон чрез директно измерване на UV абсорбцията съгласно закона на Ламберт-Беер (абсорбция на UV при дължина на вълната 253.7 nm); - б) Система, състояща се от две клетки с min оптична дължина 3 m и точност на измерване на дължината <+/-0,15 %; - в) Обхват: от 0 до 1000 ppb; - г) Производителност: от 0 до 10 V от цялата скала, капацитет на системата за въвеждане на външни данни (DAS), цифров дисплей за T, P и iO/I1 аналог, точност: +/-0,2 °C, +/-0,2 kPa, +/-0,5 mV; - д) Нулев шум: 0,5 ppb RMS (при средно време 60 s); - е) Долна граница на откриване: по-малка от 1.0 ppb; - ж) Прецизност: 1,0 ppb; - з) Линейност: +/- 1 % от цялата скала; - и) Скорост на потока на пробата: min 2 – 3 l/min; - к) температуранен обхват: от 17 oC до 25 oC; - л) Повторяемост: +/- 2 µg/m3; - м) Време за загряване: max 3h; - н) DAS и софтуер за автоматично многоточково калибриране, съхраняване на данните на всички параметри, изчисляване на концентрацията на озон, генериране на таблици с измервателни стойности и автоматично включване на референтния нулев газ и на съпътстващия газ; - о) Вътрешна помпа: от 2 l/min до 3 l/min; - п) Система за калибриране дигитална CMK- MFC за: разреждане от 0 до 5 l/min, точност +/- 0,7 %, четене, +/-0,2 FS, повторяемост+/- 0,25 %; - р) Компютърна система (DAS): персонална компютърна система за контрол на системата в следната конфигурация: процесор 3.2GHz, 512 MB RAM, 160 GB HDD, 3.5” FDD, CD ROM, 19´´, плосък цветен монитор, Windows XP Profecional, MS Office XP, клавиатура, мишка, лазерен цветен принтер – формат А4. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Генератор на озон, система за доставяне на референтен – нулев въздух - a) Генератор на озон, основан на UV принцип (вътрешен, външен), кабел за генериране на стабилни нива на озон над изисквания концентрационен обхват; - б) Концентрационен обхват на озон от 0 до min 1000 ppb; - в) Скорост на потока: от 3 l/min до 4 l/min; - г) Точност +/- 2 ppb, повторяемост +/- 2 ppb; - д) Система за доставяне на референтен – нулев въздух, компресор абсолютно свободен от мазнини, самогенерираща се адсорбционна сушилня, 2-3 патрона за филтри с капацитет на химически филтри - min 25 l/min при 3-4 резервоара min 20 l, остатъчни замърсявания: SO2, NO, O3, CO, HC < 0.5 ppb; е) Автоматично генериране на поредица от до 5 съпътстващи точки и осигуряване на линейна регресия на сигналите на анализатора. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Свидетелство за калибриране. Междулабораторно сравнение - a) Свидетелства за калибриране на преобразователите за Т, Р и оптична дължина; - б) Свидетелство от междулабораторно сравнение с еталонен референтен фотометър (SRP), произведен в NIST, с който е участвано в сравнение CCQM-P28; в) Свидетелство за валидиране на използвания контролен софтуер. | 5 3 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГАЗОВ АНАЛИЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Газов хроматограф – масспектрометър Напълно автоматизирана система газов хроматограф/ масспектрометър (GC/MS) с компютърно управление - а) Пещ за колоната: - Максимална стойност на работната температура: най-малко 450 °C, - Разделителна способност по температура: 1 C, - Брой програмируеми стъпки по температура - наклон: най-малко 7/8, - Максимална скорост на температурните стъпки: най-малко 100 °C/min; б) Входен пробовземащ вентил, свързан към инжектор, течен N2 (опция за PTV инжектор): - Напълно автоматична програмируема система от вентили за пробовземане на газове, инжектиране в аналитичната колона, добавяне на вътрешен стандарт, криофокусиране и термична десорбция от концентриращ трап в аналитичната колона, - Концентриращ трап за ниски концентрации на въглеводороди с използване на охладител – течен азот, - Мас контролер (MFC) за прецизно пробовземане на газове и криофокусиране, - Електронен контрол на системата от вентили; - в) Масспектрометър: - Обхват по маси: от 1 amu до най-малко 900 amu, - Разделителна способност: 1 amu или по-добра, - Стабилност по маса:  0,1 amu на ден, - Вакуум система: турбомолекулярна помпа 70 l, - Уред за измерване на вакуум (gauge); - Филамент с компютърно контролиран избор, - Метод на йонизиране: Електронен удар - Electron Impact (EI), - Начини за сканиране: Пълно сканиране (Full Scan), сканиране на отделен йон (SIM) и комбиниран начин (Full scan/SIM), - Метод за работа: EI – MS с възможност за прилагане на всички начини за едно измерване, - Чувствителност на метода EI: минимум 1 pg Octafluoronaphthalene S/N = 60:1; - г) GC/MS Софтуерен пакет: Мултифункционален софтуер, осигуряващ пълен контрол върху системата GC/MS, пакет за набиране и обработка на данни, който включва контрол на параметрите на системата GC/MS, набиране на спектър и анализ. Последна версия на стандартна библиотека с еталонни масс-спектри на NIST с програма за търсене на маси; - д) Компютър с конфигурация: Системен процесор - минимум 3.0 GHz с 512 MB RAM; 160 GB харддиск ; 3.5” флопи дисково устройство; CD-ROM; 19´´ плосък цветен монитор; клавиатура; мишка IntelliPoint; Microsoft Windows XP с MS Office XP; цветен лазерен принтер, формат A4; - е) Аналитична капилярна колона, тип: Low bleed dimethilpolysiloxane, 60 m, 0.25 ID, 1.0 m film; Gas-Pro 60 m, 0,32 ID; - ж) Резервни части и консумативи: - Спринцовка 1 ml, тип FN, GT, 23 aga, pt.2, калибрирана, - Спринцовка 5,0 ml, LL, 23 aga, калибрирана, - GC инсталационен комплект, включващ: тръбички за газовете, фитинги, конектори и кабели, - Комплект за поддръжане на масспектрометъра за една година работа; - Дюаров съд с обем 100 l, - Двустепенен регулатор на налягането за хелий, - Filament assembly – 2 броя, - Безмаслена механична помпа. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Първични сравнителни материали (PRM) - газови смеси, с двустепенни регулатори на налягането плюс манометри, неръждаема стомана, 1/4´´ производителност. За PRM N2 двустепенен хром-месингов редуцирвентил с манометри. - PRM SO2 в N2 20 ppm; - PRM CH4, C2 H6, C3 H8, C4 H8 в N2 5 %; - PRM CO в N2 1000 ppm; - PRM N2 в Ar 5 %; - PRM NO в N2 20 ppm; PRM VOC 30 компонент O3P в N2 10 ppb. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.3 | - Динамична система за разреждане на газове със система за захранване с референтен нулев газ - a) Три (3) входа, коефициент на разреждане минимум 1000:1, система за автоматичен контрол на обемите на газовете, вътрешен електронен контрол на до 3 модула за съпътстващи газове (3MFC), автоматично изпълнение на програми на потребителя, визуализиране на зададените стойности на концентрации, показване на текущите стойности на разхода и температурата, съхранение на данни, извеждане на данни към Еxcel или други електронни таблици, MFC (0-10 l/min.), настройка на параметрите на разреждане чрез софтуер, входен отвор за подаване на референтен нулев газ; - б) Модул за DAS – комуникация между компютъра и DAQ модули, включващи софтуер; - в) Контролна платка за аналогови сигнали плюс 19´´ панел с 2x16 бананови щепсели за свързване с 4 платки с аналогов вход; - д) Система за захранване с референтен нулев газ - външен абсолютно безмаслен компресор; самогенериращ адсорбионен сушител; 2-3 картриджи с химични филтри; вътрешен каталитичен пречиствател на въздуха с цифров T контролер с производителност, минимум 25 l/min за налягане 3-4 Вar; резервоар с обем минимум 20 l за отпадните материали, SO2, NO, O3, CO и HC < 0,5 ppb; - e) Боросиликатен стъклен манифолд с един вход и пет изхода GL14 , боросиликатен стъклен манифолд с два входа и два изхода GL18 за тръбички с диаметър 6 mm (1/4´´), максимална неопределеност - 3 %. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.4 | Инфрачервен газов спектрометър Интегрирана мултикомпонентна система за анализ на газове a) Спектрален обхват: от 7000 cm-1 до 400 cm-1 (KBr разделител на лъча и детектор DTGS с охлаждане). - Разделителна способност: най-малко 1 cm-1, - Съотношение сигнал/шум: 20000:1; б) Инфрачервена мощност, прилагана върху пробата: минимум 20 mW; в) Вградена функция за хардуерна диагностика, осигуряваща оптимална работа на спектрометъра; г) Система за продухване, генератор на сух въздух (минус 70 °C по точка на росата); д) Газова клетка, тип “Short Path”, включваща 100 mm тяло на клетката, O-пръстени, две KBr прозорчета и държател на клетката, температурен контролер; е) Перманентно подравнявана газова клетка, тип “Long Path” с KBr прозорчета, тяло от неръждаема стомана с 10 m оптична дължина на траекторията и оптика защитена със златно покритие, нагреваема до 185 °C; ж) Софтуер: Многофункционален софтуер за пълен контрол върху системата, набиране и обработка на данни, предназначен за работа с MS Windows XP или друга стандартна компютърна платформа; з) Компютърна система за управление на системата със следната конфигурация: процесор 3.2 GHz, 512 MB RAM, 160 GB HDD, 3.5” FDD, CD ROM, 17” плосък цветен монитор, Windows XP Professional, клавиатура, мишка, лазерен цветен принтер, формат A4; и) Резервни части и консумативи - Инсталационен комплект, включващ всички необходими връзки и кабели; - Резервни KBr прозорчета, Viton O-пръстени за двете газови клетки. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3. | ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА В ЕЛЕКТРОХИМИЯТА | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.1 | Система за титруване - Измерване на стойността на pK, концентрация на солна киселина и различни концентрации на разтвор на натриев хлорид; б) Автоматична бюрета - обем – 10 ml, - точност около 0,0001 ml или по-добра, - тъмна бутилка за реактив с обем около 1 l, - автоматично определяне на еквивалентния пункт; в) Автоматично определяне на еквивалентния пункт – точката на титруване; г) Измерване на pH, U/mV, T/°C, дозиране, динамично и монотонно титруване с автоматично отчитане на еквивалентния пункт, както и титрувания до зададен еквивалентен пункт; д) Процедура на титруване, свободно вързване на няколко стъпки от аналитичната процедура; е) Графично представяне на титрувалната крива и на измерваната стойност във времето, съчетано с наблюдение на измерваната стойност и температурата; ж) Интерфейс за връзка с персонален компютър, принтер, клавиатура и везна; з) Софтуерът да позволява използването на свободно програмируеми формули за изчисляване на резултатите за всеки един използван метод, резултатите да бъдат извеждани в следните измерителни единици mol/kg; %; ppm, g/l, mg/ml, g, mg, ml, mol/l, както и свободно програмируема друга единица, вградена функция за статистическа обработка на резултатите. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.2 | Компютър към системата за титруване а) CPU 3 GHz или равностоен, най-малко 512 MB RAM, HDD 120 GB или повече, CD+ DVD R/W, FDD 1.44 MB; б) 17 ’’цветен монитор, клавиатура и мишка; в) Най-малко 2 свободни PCI разширени слотове за включване на интерфейс (IEEE 488 и LAN интернет адаптор), 1 бр. IEEE 488 интерфейсна карта, най-малко 2 USB канала; г) Цветен лазерен принтер: Скорост на разпечатване: 16 ppm за черно-бяло, 4 ppm за цветно, Разделителна способност: 600 x 600 dpi, Памет: 64 MB (Възможност за разширяване до 256 MB); д) Възможност за връзка: USB или паралелен канал; е) Операционна система: Microsoft XP Professional; ж) Microsoft Office XP. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.3 | Компютър към Националния еталон за специфична електрическа проводимост на електролити а) CPU 3 GHz или равностоен, най-малко 512 MB RAM, HDD 120 GB или повече, CD+ DVD R/W, FDD 1.44 MB; б) 17 ’’цветен монитор, клавиатура и мишка; в) Най-малко 2 свободни PCI разширени слота за свързване на интерфейс (IEEE 488 и LAN интернет адаптор), IEEE 488 карта за интерфейс, най-малко 2 USB канала; г) Цветен лазерен принтер: скорост на разпечатване: 16 ppm за черно-бяло, 4 ppm за цветно, Разделителна способност: 600 x 600 dpi, Памет: 64 MB (Възможност за разширяване до 256 MB); д) Възможност за свързване: USB или паралелен канал; е) Операционна система: Microsoft XP Professional; ж) Microsoft Office XP. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.4 | Криостати | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.4.1 | Криостат а) Работни температури от минус 20 °C до 100 °C; б) Температурна стабилност ± 0,01 °C; в) Контрол на температурата при предварително (външно) термостатиране; г) Работен обем около 20 l; д) Дебит на помпата най-малко 20 l/min. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3.4.2 | Криостат - а) Температурна стабилност:  0,01 °C; - б) Работен обем: 15 l; - в) Капацитет на охлаждане: от минус 20 °C до 40 °C, включващ 0 °C и 20 °C; - г) Флуид: вода. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Измерване на озон (артикул 2.1) - Общи изисквания: Използване и работа с оборудването - Специфични изисквания: Измерване на концентрацията на озон по отношение на последващото използване на системата за калибриране на референтни анализатори (ISO 13964), построяване на бюджет на неопределеността и оценяване на компонентите, приложение на софтуера. - Участници: Обучение на двама (2) експерти от НЦМ с инженерно образование. - Продължителност и място на провеждане: Една седмица в лабораторията на производителя и една седмица в лаборатория на Национален метрологичен институт (НМИ), която е участвала в междулабораторно сравнение с еталонен референтен фотометър (SRP) на NIST и в международно сравнение CCQM-P28. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Газов хроматограф - масспектрометър (GC/ MS) (артикул 2.2.1) - Общи изисквания: Използване и работа с оборудването. - Специфични изисквания: Работа със софтуера; Определяне на следи от елементи; изчисляване на неопределеност на резултата от измерванията. - Участници: Обучение на двама (2) експерти от НЦМ със специалност химия за: - Извършване на измервания с GC/ MS; анализ на следи от елементи; охарактеризиране на сравнителни материали, оценка на неопределеността. Обучаващ персонал – представител на производителя - Място на провеждане и продължителност: Една (1) седмица в лаборатория на производителя и една (1) седмица на територията на НЦМ след инсталиране на оборудването Инфрачервен (IR) спектрометър (артикул 2.2.4) - Общи изисквания: Използване и работа с оборудването - Специфични изисквания: Работа със софтуера; оценка на спектралните данни; компоненти на неопределеността; измервания на ниски концентрации - Участници: Обучение на двама (2) експерти от НЦМ с химическо образование. Обучаващ персонал - представител на производителя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Място на провеждане и продължителност: Една (1) седмица в лаборатория на производителя и една (1) седмица на в НЦМ след инсталиране на оборудването. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Система за титруване (артикул 2.3.1) - Общо: Използване на оборудването и управление. - Специфично: Принцип на действие на системата за титруване и софтуер. - Участници: Обучение на един (1) експерт от НЦМ (химик). - Място на провеждане: НЦМ - Продължителност: Поне един (1) ден по време или след инсталирането на оборудването Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Криостат (артикул 2.3.4) - Общо: Използване на оборудването и управление. - Специфично: Принцип на действие на криостата. - Участник: Обучение на един (1) експерт от НЦМ - Място на провеждане: НЦМ - Продължителност: Поне един (1) ден по време или след инсталирането. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/ производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |  |  |