# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното изделие/част.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен, ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова, доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна.

ЛОТ 7 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОПТИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ

| № | Спецификация | Кол. | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи |  | Оценка на комисията |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | ЕТАЛОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОРЕЛИРАНА ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Тристимулен колориметър - Обхват за дължина на вълната: VIS - обхват; - Фотометрична разделителна способност: £ 0.001 lx в Y канал или по-добра; - Цветни пространства: CIE X-Y-Z, CIE x-y-Y; - Възможност за измервания на корелирана цветна температура на излъчване на светлинни източници; - Прецизна колориметрична глава с термостатична стабилизация с прецизна спектрална настройка до цветните функции по CIE - x10(λ),y10(λ) и z10(λ) чрез частично филтриране; - Напълно компютъризиран контрол на опарациите при измерване - софтуер за управление и обработка на резултатите от измерване. Възможност за трансфер на данни до друга компютърна система (IEEE 488, USB 2.0 или RS 232). | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | Свидетелство за калибриране Точки на калибриране в обхвата за цветна температура от 2200 K до 2856 K: 2200 K, 2400 K, 2600 K, 2800 K и 2856 K | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Персонален компютър за спектрален анализ, събиране, изчисляване и печатане на данни Компютърна конфигурация: - Pentium ІV (AMD 64 K8 или подобен); - CPU - най-малко 3,0 GHz; - RAM DDR 2 - 1024 MB; - HDD 160 GB; - FDD 1,44 MB; - DVD -R/W; - Видеокарта - 256 MB - LAN карта; - 19‘’ TFT Цветен монитор; - Интерфейс IEEE 488 и USB 2.0; - Цветен лазерен принтер, формат A4; Windows XP professional; Microsoft office: Word, Excel, Power Point. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Специализиран софтуер: За събиране на данни, обработка на данните и управление. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | ЕТАЛОННИ ЛАМПИ | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | Специални лампи за интензитет на светлината - DC ток: ≤ 6A; - Мощност: ≤ 200 W; - Корелирана цветна температура: ≤ 2856 K; - Цокъл E/27, IEC 7004-21; - Средно време на живот: 1000 часа. Забележка: Токът на лампата и мощността се определят от възможностите на стабилизирано захранване. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Фасунга за еталонната лампа 4 – полюсна за цокъл E/27 със свързващи проводници с дължина - 3 m до захранването | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.3 | Свидетелство от калибриране Калибриране в две точки за цветна температура 2800 K и 2856 K за една от лампите - от позиция 2.2.1 с 4 – полюсна фасунга за цокъл E/27 - от артикул 2.2.2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.4 | Специални лампи за светлинен поток - DC ток: ≤ 6A; - Мощност: ≤ 200 W; - Корелирана цветна температура: ≤ 2856 K; - Цокъл E/27, IEC 7004-21; - Средно време на живот: 1000 часа. Забележка: Токът на лампата и мощността се определят от възможностите на стабилизирано захранване. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение за работа с еталонното оборудване - Общо: Работа с оборудването - Специфично: Измерване на цвят и цветна температура на излъчването на светлинни източници. Обработка на резултатите от измерване и изчисляване на грешката и неопределеността, софтуерни приложения. - Участници: Двама (2) експерти от НЦМ с тригодишен опит в измерванията във фотометрията в НЦМ да бъдат обучавани едновременно за работа с колориметър от същия тип, като доставения. Експерт на производителя или от национален метрологичен институт да проведе обучението. - Място за провеждане на обучението: Първата част от обучението трябва да бъде проведена в помещение на завода производител или в лаборатория на национален метрологичен институт, университет или изследователски институт. Втората част от обучението трябва да бъде проведена в лаборатория на НЦМ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Продължителност: Обучението, отнасящо се до доставяния колориметър, да бъде една седмица. - Обучението да бъде организирано в две части. Най-малко половината от обучението да бъде проведено преди инсталирането на оборудването. - Останалата част от обучението да бъде проведено на мястото на доставяне в двумесечен период след инсталиране на оборудването. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Оптични измервания” ул. “Проф. Петър Мутафчиев” №2, гр. София 1784 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ/ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/ производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа, трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”. За оборудване клас ІІ – заземени Евро-щепсели. Допуска се също и трифазно захранване 400 V със заземени СЕЕ щепсели. |  |  |  |  |  |  |  |