# ПРИЛОЖЕНИЕ II:	 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификациите, дадени в таблицата по-долу представляват минималните изисквания, определени въз основа на заложената метрологична функция, изискваните работни характеристики или предназначение на съответното оборудванe.

Характеристиките, отклоняващи се от точните цифри или стойности (освен ако не надвишават изискванията) в резултат на определена конструкция, на действително предлагания продукт, са приемливи, дотолкова доколкото метрологичните или други характеристики са поне еквивалентни на дадената спецификация и са допустими в съответствие със стандартите, посочени в техническата спецификация. Пълна съвместимост с другите специфицирани позиции или с оборудване, което вече е налично в организацията бенефициент, когато те са описани в техническата спецификация, е задължително. Неопределеността, точността и класа трябва винаги да отговарят на изискваните или да са по-добри. Документация, необходима за оценяване на съответното качество, съвместимост и взаимното свързване на предложените продукти трябва да бъде включена в офертата.

LOT 2 – МЕТРОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ – ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ И ПРОМЕНЛИВ ТОК, КАПАЦИТЕТ, ИНДУКТИВНОСТ И СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ПРОМЕНЛИВ ТОК

| № | Спецификация |  | Кол. |  | Предложена спецификация | Бележки, коментари, препращане към документи | Оценка на комисията |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ### Доставчикът трябва да удовлетвори следните общи изисквания, отнасящи се за доставяното метрологичното оборудване: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1 | Оборудване за първични AC/DC измервания на напрежение и ток |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1 | Нановолтметри със следните принадлежности: - Входен кабел с ниско т.е.д.н за измерване малки напрежения; - Входен съединител с ниско т.е.д.н; - Закъсяващ съединител с ниско т.е.д.н; - IEEE 488 интерфейс; - Екраниран интерфейсен кабел IEEE 488 – 2 m; - Обхват 10 mV: - Разделителна способност - 1 nV; - Точност - 60 ppm за година; - Ниво на постояннотоков шум - 30 nV връх до връх (1 s време за реакция), 70 nV връх до връх (60 ms време за реакция). - Обхват 100 mV: - Разделителна способност-10 nV; - Точност - 40 ppm за година; - Ниво на постояннотоков шум - 175 nV връх до връх (1 s време за реакция), 300 nV връх до връх (60 ms време за реакция). - Обхват 1 V: - Разделителна способност - 100 nV; - Точност - 30 ppm за година; - Ниво на постояннотоков шум - 600 nV връх до връх (1 s време за реакция), 700 nV връх до връх (60 ms време за реакция). |  | 2 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.1.1 | Свидетелство за калибриране Точки на калибриране: 10 mV; 100 mV (в двете полярности). |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.2 | ### AC/DC система за превключване Компютърно управляема система с висока скорост на превключване - Превключващ модул - характеристики: - Време за превключване - равно или по-малко от 1 ms; - 4/2 проводно изпълнение: 4 проводна до 350 V, 2 проводна до 1000 V. - Управляем модул - характеристики: - IEEE 488 интерфейс; - Регулируемо време на закъснение между стъпките на процедурата; Драйвер за LabView 8*. |  | 1 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.3 | Прецизен мултифункционален калибратор със следните принадлежности: - Усилвател; - Комплект кабели с ниско т. е д н; - Екраниран интерфейсен кабел IEEE 488, 2 m; - Постоянно напрежение – обхвати и точност за една година: - обхват 200 mV, 20 ppm; - обхват 2 V, 10 ppm; - обхват 20 V, 5 ppm; - обхват 200 V, 10 ppm; - обхват 1000 V, 10 ppm. - Променливо напрежение – обхвати в честотен обхват от 10 Hz до 1 MHz и точност за една година: - обхват 2 mV - от 2000 ppm до 1.2 %; - обхват 20 mV - от 300 ppm до 3600 ppm; - обхват 200 mV - от 120 ppm до 3000 ppm; - обхват 2 V - от 50 ppm до 2000 ppm; - обхват 20 V - от 50 ppm до 1600 ppm; - обхват 200 V - от 90 ppm до 8400 ppm; - обхват 750 V (до 100 kHz)- от 620 ppm до 2400 ppm; - обхват 1000 V (до 30 kHz) - от 110 ppm до620 ppm. - Постоянн ток – обхвати и точност за една година: - обхват 200 A, 70 ppm; - обхват 2 mA, 50 ppm; - обхват 20 mA, 50 ppm; - обхват 200 mA, 50 ppm; - обхват 2 A, 100 ppm; - обхват 10 A, 450 ppm. - Променлв ток – обхвати и точност за честотен обхват от 10 Hz до 10 kHz: - обхват 200 A, from 160 ppm to 1400 ppm; - обхват 2 mA, from 140 ppm to 1400 ppm; - обхват 20 mA, from 140 ppm to 1400 ppm; - обхват 200 mA, from 140 ppm to 1200 ppm; - обхват 2 A, from 500 ppm to 7000 ppm; - обхват 10 A, from 500 ppm to 3700 ppm. - Съпротивление – обхвати и точност за една година: - обхват 1 W, 100 ppm; - обхват 1.9 W, 100 ppm; - обхват 10 W, 25 ppm; - обхват 19 W, 25 ppm; - обхват 100 W, 10 ppm; - обхват 190 W, 10 ppm; - обхват 1 kW, 10 ppm; - обхват 1.9 kW, 10 ppm; - обхват 10 kW, 10 ppm; - обхват 19 kW, 10 ppm; - обхват 100 kW, 15 ppm; - обхват 190 kW, 15 ppm; - обхват 1 MW, 20 ppm; - обхват 1.9 MW, 25 ppm; - обхват 10 MW, 50 ppm; - обхват 19 MW, 50 ppm; обхват 100 MW, 100 ppm. |  | 2 - 1 - 2 - 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4 | Микропотенциометри (по един брой за обхват): - Обхвати по напрежение в честотен обхват от 10 Hz до 1 MHz: - Обхват от 100 mV до 200 mV, входен ток 10 mA; - Обхват от 50 mV до 100 mV, входен ток 10 mA; - Обхват от 20 mV до 50 mV, входен ток 10 mA; - Обхват от 10 mV до 20 mV, входен ток 10 mA; - Обхват от 5 mV to 10 mV, входен ток 5 mA; - Обхват от 2 mV to 5 mV, входен ток 5 mA; - Обхват от 1 mV to 2 mV, входен ток 5 mA. - Неопределеност при измерване на AC/DC разлики – от 30 ppm to 500 ppm в честотен обхват до 1 MHz. - Коаксиален кабел, 50  с нисък капацитет, 100 m; - N към N тип “Tee” съединител, женски-женски-женски; - N към N тип мъжки-мъжки съединител; - N към N тип женски-женски съединител; - N тип мъжки към BNC женски съединител - N тип женски съединител; - BNC мъжки съединител |  | 7 1 2 2 2 2 4 4 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.4.1 | - Свидетелство за калибриране Точки на калибриране: 2 mV, 5 mV, 10 mV, 20 mV, 50 mV, 100 mV, 200 mV в честоти 10 Hz, 55 Hz, 1 kHz, 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 500 kHz, 1 MHz |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.1.5 | - Тънкослойни многопреходни термоелектрични преобразуватели тип PMJTC - AC/DC разлика<3 ppm; - Честотен обхват от 10 Hz до 1 MHz; - Изходно напрежение: от 100 mV до 200 mV; - Входно напрежение и съпротивление на нагревателя съответно: - 1 V, 90 W - за един термоелектрични преобразуватели; - 1.5 V, 180 W - за два термоелектрични преобразуватели; - 2 V, 500 W - за два термоелектрични преобразуватели. - Съпротивление на термодвойката <10 kW. - Входни съединители на преобразувателите – N тип; - Изходни съединители на преобразувателите – UHF тип; - N към N тип “Tee” съединител, женски- мъжки-женски; - N тип женски към BNC мъжки - N тип женски, тип “Panel Mount”; - N тип мъжки, тип “Panel Mount”. |  | 5 1 2 5 5 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2 | Оборудване за вторични AC/DC токови измервания |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.1 | - Усилвател с преобразуване напрежение-ток - Изходно напрежение при максимален товар 7 V; - Точност за обхвати от 10 A до 100 A: - DC, 0,04 %; - честотен обхват от 10 Hz до 10 kHz, 0,1 %; - честотен обхват от 10 kHz до 20 kHz, 0,2 %; - честотен обхват от 20 kHz до 50 kHz, 0,3 %; - честотен обхват от 50 kHz до 100 kHz, 0,6 %. - 10 минутна стабилност за обхвати от 10 A до 100 A: - DC, 0,004 %; - честотен обхват от 10 Hz до 10 kHz, 0,01 %; - честотен обхват от 10 kHz до 20 kHz, 0,02 %; - честотен обхват от 20 kHz до 50 kHz, 0,03 %; - честотен обхват от 50 kHz до 100 kHz, 0,06 %. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.2.2 | Променливотокови шунтове - Токови обхвати от 20 A до 100 A; - Напрежение при номинален товар - 400 mV; - AC/DC разлика за честотен обхват от 30 Hz до 100 kHz - 20 ppm; - Точност за честотен обхват от 30 Hz до 100 kHz, 200 ppm; N към N “Tеe” съединител, съвместим с входнте съдинители на шунтовете. |  | 2 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.3 | - Компютърна конфигурация за управление и обработка на данните при измерване с вторично AC/DC токово оборудване Компютърна конфигурация: CPU 32/64 битов, процесор; Минимална CPU честота 3.0 GHz; RAM 1 GB; HDD 320 GB; FDD 1.44 MB; DVD R/W; 19" LCD цветен монитор; IEEE 488.2 контролер; 100 Mbit LAN карта; Принтер – Лазерен или LED технология; A4, разделителна способност: 1200 dpi или еквивалентна. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.4 | Високо точен автоматичен трансформаторен мост за измерване на капацитет - Обхват: 0,001 pF to 1,0 mF; - Точност: 5 ppm или по-добра; - Стабилност: 1 ppm/ за година; - Разделителна способност: не по-малко от 8 разряда; - Честота: 1 kHz; - Интерфейс IEEE 488. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.4.1 | - Аксесоари: - Комплект от измервателни кабели – 1 m със съединители тип BNC от всяка страна; - Екраниран кабел тип IEEE - 2 m. |  | 1 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.4.2 | Софтуер Софтуер на основата на Windows за измерване на временния дрейф, чертане на графики и изчисляване на резултатите. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.5 | Комплект от четири (4) еталонни кондензатора с диелектрик течен кварц в електронен термостат - Номинална стойност: 100 pF; - Стабилност: по-добра от 0,5 ppm/за година; - Температурен коефициент: по-малък от 0,1 ppm/C; - Коефициент на загубите: по-малък от 1.10-5. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.5.1 | Свидетелство за калибриране Неопределеност за капацитет: 1 ppm, неопределеност за коефициент на загубите: 3 ppm за 1 kHz. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6 | Комплект от еталони за съпротивление при променлив ток, капацитет и индуктивност (за калибриране на RLC измерители) |  |  |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.1 | - Еталони за съпротивление при променлив ток за измервания при четирипроводно свързване и съединител тип BNC с разстояние като на мостове тип Agilent - Номинална стойност: 1 W, 10 W, 100 W, 1 kW, 10 kW, 100 kW (по един за всяка номинална стойност); - Честотен обхват: до 100 kHz; - Стабилност: ± 0,01 % за година; - Температурен коефициент: по-малък от 5 ppm/ °C. - Номинална стойност: 1 MW, 10 MW, 100 MW (по един за всяка номинална стойност); - Честотен обхват: до 1 kHz. |  | 6 3 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.2 | Еталони за капацитет за измервания при четирипроводно свързване и съединител тип BNC с разстояние като на мостове тип Agilent - Номинална стойност: 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1000 pF (по един за всяка номинална стойност); - Честотен обхват: до 100 kHz; - Стабилност: ± 0,1 % за година; - Температурен коефициент: по-малък от 50 ppm/°C за 10 pF, 100 pF, 1000 pF. - Номинална стойност: 10 mF and 100 mF (по един за всяка номинална стойност). |  | 4 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.3 | Еталони за индуктивност (симулирани) за измервания при четирипроводно свързване и съединител тип BNC с разстояние като на мостове тип Agilent - Номинална стойност: 10 H, 100 H, 1000 H (по един за всяка номинална стойност); - Честотен обхват 1 kHz; Стабилност: ± 0,1 % за година. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.4 | Аксесоари - Приспсобление „Short and Open” за измервания при четирипроводно свързване и съединител тип BNC с разстояние като на мостове тип Agilent |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.6.5 | Свидетелства за калибриране - Еталони за съпротивление: - 1 , 10 , 100 , 1 k, 10 k и 100 k: стойност при постоянен ток и AC/DC разлика за честотен обхват до 100 kHz (R+Q); - 1 M, 10 M и 100 M: стойност при постоянен ток и AC/DC разлика за честотен обхват до 1 kHz (R+Q). - Еталони за капацитет: - 1 pF, 10 pF, 100 pF и 1000 pF: стойност на капацитета C и коефициент на загубите D за 1 kHz и честотна характеристика за честотен обхват до 100 kHz; - 10 F и 100 F: стойност на капацитета C и коефициент на загубите D за 1 kHz. - Еталони за индуктивност: 10 H, 100 H и 1000 H: стойност на индуктивността L за 1 kHz. |  | 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.7 | Автоматичен високо точен RLC измерител - Обхват по капацитет: от 0,01 pF до 1 F; - Обхват по индуктивност: от 0,01 nH до 90 H; - Точност: 0,05 % основна или по-добра за Z от 10 W до 100 kW; - Разделителна способност: не по-малко от 6 разряда; - Честоти: от 50 Hz до 1 MHz; - AC напрежение при което се извършва измерването: от 0,5 V to 2 V; - IEEE 488 интерфейс. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.7.1 | Аксесоари: - Измервателни кабели: - 1 m със BNC съединител; - 2 m със BNC съединител. - Съединители: - BNC T; - BNC мъжки към BNC мъжки; - BNC женски към BNC женски; - BNC към съединител “binding post”; - BNC към банан щекер. - Екраниран IEEE кабел - 2 m. |  | 5 5 3 5 5 5 5 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.7.2 | Софтуер Софтуер на основата на Windows за автоматизация на измерването, изчисляване на резултатите, интерполация и отпечатване на данните от калибриране. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.7.3 | Свидетелство за калибриране В обхвати препоръчани от производителя. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Артикул 2.8 | Компютърна конфигурация за автоматизация на измерванията Компютърна конфигурация: CPU 32/64 битов процесор; Минимум. 3.0 GHz CPU честота; RAM 1 GB; HDD 320 GB; FDD 1.44 MB; DVD R/W; 19" LCD Цветен монитор; IEEE 488.2 контролер; 100 Mbit LAN карта; Принтер – Лазерен или LED технология; A4, разделителна способност: 1200 dpi или еквивалентна |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Гаранционният период е минимум една година |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ПОДДРЪЖКА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД Доставчикът трябва да предложи за поддръжка и сервиз след изтичане на гаранционния период. Цената не се включва в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | AC/DC система за превключване, микропотенциометри, усилвател с преобразуване “напрежение-ток” с променливотокови шунтове - Общи въпроси: Работа с оборудването и принцип на действие; - Специфични въпроси: Въвеждане на AC/DC система за превключване като част от автоматизирана система за AC/DC измервания. AC/DC измервания с микропотенциометри. Процедура за стъпаловидно калибриране и изчисляване на неопределеността. AC/DC измервания с усилвател с преобразуване “напрежение-ток” с променливотокови шунтове. Процедура за калибриране и изчисляване на неопределеността; - Участници: Двама (2) експерти от ГД “НЦМ” с инженерно образование и повече от десет години трудов стаж в ГД “НЦМ” (измерване с еталони в областта на електромагнитните измервания, променливотокови измервания). Обучението трябва да се проведе от метролози, работещи в национален метрологичен институт; - Продължителност и място на провеждане: Една седмица в лаборатория на производителя или в национален метрологичен институт. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Еталонно оборудване за капацитет и индуктивност (артикули от 2.4. до 2.5.) - Общи въпроси: Работа с оборудването и принцип на действие; - Специфични въпроси: Измерване на капацитет и индуктивност с най-високо ниво на точност, съставяне на бюджет на неопределеност и оценка на приносите на неопределеността, програмно приложение; - Участници: Двама (2) експерти от БИМ-НЦМ с инженерно образование и повече от три годишен трудов стаж в БИМ-НЦМ в областта на електромагнитните измервания. Обучението трябва да се проведе от експерти от национален метрологичен институт; - Продължителност и място на провеждане: Поне една седмица в национален метрологичен институт. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Еталонно оборудване за капацитет, индуктивност и съпротивление при променлив ток (артикули от 2.6 до 2.7) - Общи въпроси: Работа с оборудването и принцип на действие; - Специфични въпроси: Тенденции в метрологията на измерване на импеданс, калибриране на измерватели на импеданс с автоматично уравновесяване посредством метода на функционалните блокове и методите на черната кутия, измерване на съпротивление при променлив ток, измерване на капацитет с високоточна автоматична система, честотна зависимост на еталоните за съпротивление и капацитет; - Участници: Двама (2) експерти от БИМ-НЦМ с инженерно образование и повече от три годишен трудов стаж в БИМ-НЦМ в областта на електромагнитните измервания. Обучението трябва да се проведе от експерти от национален метрологичен институт; - Продължителност и място на провеждане: Поне една седмица в национален метрологичен институт. Забележка: Предложеният пакет за обучение трябва да покрива всички разходи - пътни, дневни и по настаняване на експертите, които ще се обучават. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И/ИЛИ КОНСУМАТИВИ Доставката трябва да включва всички необходими аксесоари за правилната работа на оборудването такива като, но не само, кабели, адаптери, съединителни звена, опаковки за транспортиране на оборудването, захранващ блок, подходящи течности за течностните вани, както и всички необходими консумативи за въвеждане на оборудването в експлоатация и за провеждане на изпитванията за приемане на оборудването. Заявените аксесоари са само тези, които са необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация/пускане в действие. Те трябва да бъдат предложени като неразделна част от оборудването без за тях да се обявява отделна цена. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА Крайният срок за доставка е 6 (шест) месеца след подписване на договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МЯСТО НА ДОСТАВКА Български институт по метрология – Главна дирекция “Национален център по метрология”, сектор “Електромагнитни измервания” бул. “Г.М.Димитров” 52 Б, София 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ИНСТАЛАЦИЯ/МОНТАЖ Доставчикът трябва да осигури инсталация и монтаж. Цената за инсталация и монтаж е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пускането в експлоатация да извърши три месеца след доставката на оборудването. Цената за пускане в експлоатация е включена в договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СПОМАГАТЕЛНИ / ДРУГИ УСЛУГИ Доставчикът да оказва съдействие при експлоатация на оборудването и профилактика (минимум 2 пъти) по време на гаранционния период. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВАРИАНТИ (на артикули) ако се изискват Всяка спецификация, насочваща към определен продукт или производител, по-специално към определени типове, модели и търговски марки трябва да се разбира като “или еквивалентни”. В случаите, когато еквивалентността подлежи на техническо оценяване с офертата трябва да бъде представена съответната документация, даваща доказателство за еквивалентност или ако е подходящо, да се представи оценка от трета независима страна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ Цялото оборудване трябва да съответства на приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз. За такова оборудване трябва да се представи доказателство за съответствието (такова като маркировка CE, декларация на производителя, подходящи марки/знаци или копия на сертификати). Всяко изискване за представяне на сертификат за калибриране, освен ако изрично не е посочено друго, означава, че сертификатът трябва да бъде издаден от акредитирана лаборатория, чиито измервания са проследими до международни еталони на физични величини. Участниците в търга трябва да посочат цената за калибриране в евро за всяка позиция. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Доставчикът трябва да осигури техническа документация на оборудването на английски език, включително техническа спецификация на производителя, ръководства за експлоатация на оборудването, сервизна документация, указания и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКИТЕ Доставчикът трябва да представи гаранция за качеството и техническите характеристики на доставеното оборудване (заводски/ производствени сертификати/ сертификати на продукта, представени от производителя). |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ИНСПЕКЦИЯ И ТЕСТВАНЕ Доставчикът трябва да осигури инспекция и тестване на оборудването в срок от 3 месеца след инсталиране и пускане в експлоатация. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ Цялото оборудване, което се захранва от мрежа, трябва да работи със захранващо напрежение 230 V ± 10 %, 50 Hz и заземени щепсели “Шуко”, както и Евро-щепсели за оборудване клас I. |  |  |  |  |  |  |  |